Oznaczenie sprawy: KW/04/ZP/2020 -

Pytania

Nazwa zamówienia:

 Dostawa sprzętu medycznego - aparatu rentgenowskiego z kolumną podłogową

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Pytanie. 1
  Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania testów dozymetrycznych, akceptacyjnych i specjalistycznych zgodnie z wymogami WSSE? Jeżeli tak prosimy dodać punkt o takiej informacji do załącznika nr 6.
Odpowiedź: tak

Pytanie.2
Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przygotowania projektu osłon stałych dla nowego aparatu RTG, zgodnie z wymaganiami WSSE. Jeżeli tak prosimy dodać punkt o takiej informacji do załącznika nr 6.
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem.

Pytanie. 3
Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w generator wysokiej częstotliwości o parametrach: prąd w radiografii 10 - 630mA, wartość mAs 0,1 – 600 mAs, czas 0,1ms-6,3 s, napięcie lampy 4—150kV, automatyka zdjęciowa AEC 3 punktowa, DAP, konsola generatora, 3 punktowa technika, 525 programów anatomicznych.
Odpowiedź: tak

Pytanie.4
Czy Zamawiający dopuści aparat z kolumną podłogową z poprzecznym przesuwem lampy nad stołem w zakresie 24 cm lub całkowicie zrezygnuje z tego wymogu ponieważ stół aparatu który chcemy zaoferować jest wyposażony w tzw. pływający blat o dodatkowym ruchu wzdłużnym 110 cm i poprzecznym 24 cm.
Odpowiedź: tak

Pytanie.5
Czy Zamawiający dopuści aparat z kolumną podłogową z odległością ogniska lampy od podłogi 186 cm? Taka odległość zapewnia wykonanie badań dla wszystkich radiologicznych procedur wzorcowych, ponadto Zamawiający nie wymaga stojaka do zdjęć płucnych o takiej wysokości. Prosimy o dopuszczenie kolumny z odległością ogniska lampy od podłogo 180 cm.
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli statyw płucny

Pytanie.6
      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę RTG z szybkością chłodzenia anody 60 kHU/min, różnica jest minimalna prosimy o dopuszczenie takiej lampy RTG.
      Odpowiedź: tak > 100

      Pytanie. 7
      Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy autoryzacji producenta na sprzedaż oraz serwis oferowanego sprzętu?
       Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

       Pytanie.8
        Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w opisie kryterium „czas dostawy” i w pkt 3. powinno być „6 tygodni lub mnie” a nie „mniej niż 6 tygodni”? Zgodnie z opisem Zamawiającego czas dostawy wynoszący 6 tygodni nie jest punktowany.
 Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie.9
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu wyprodukowanego w 2020 roku?
 Odpowiedź: Zamawiający określił min 2019, a więc 2020 również.

Pytanie.10
 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zawieszenia, którego przesuw poprzeczny teleskopowy lampy RTG nad stołem wynosi 25 cm?
Odpowiedź: tak

 Pytanie.11
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zawieszenia, którego maksymalna odległość ogniska lampy od podłogi wynosi 190 cm? Takie parametry pozawalają na wykonanie zdjęcia klatki piersiowej pacjentowi o wzroście ponad dwóch metrów.
 Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie.12
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu RTG o najniższym położeniu blatu wynoszącym 52 cm od podłogi? Różnica 1 cm nie ma wpływu na możliwości użytkowe stołu.
Odpowiedź: tak

 Pytanie.13
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu RTG o najwyższym położeniu blatu wynoszącym 82 cm od podłogi?
Odpowiedź: tak

 Pytanie.14
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu RTG o ruchu wzdłużnym blatu wynoszącym 90 cm?
Odpowiedź: tak

Pytanie.15
Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu z generatorem wysokiej częstotliwości z zakresem ustawień mAs w przedziale  0,5-600 mAs?
 Odpowiedź: tak
Pytanie.16
Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu z generatorem wysokiej częstotliwości z zakresem ustawień czasu w przedziale od 1 ms do 6,3s?
 Odpowiedź: tak
Pytanie.17
Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z podłogowym zawieszeniem lampy RTG o poprzecznym, teleskopowym przesuwie lampy RTG nad stołem wynoszącym 24cm? Zaproponowany zakres jest optymalnym rozwiązaniem zapewniającym wygodne wykonywanie wszystkich badań ogólnodiagnostycznych.
 Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie.18
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o zakresie ustawień czasu w przedziale 1ms - 6,3 s?
Wyższe wartości powyżej 2 s obecnie w radiografii nie są wykorzystywane. Dłuższy czas ekspozycji w tym przypadku skutkuje artefaktami ruchowymi co obniża jakość zdjęcia i wartość diagnostyczną.
 Odpowiedź: tak

Pytanie.19
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o zakresie obrotu kolumny wokół osi pionowej 180 stopni?
Jest to zakres w zupełności wystarczający do wykonania wszystkich ekspozycji - nawet wolnych ekspozycji poza stołem.
 Odpowiedź: tak

Pytanie.20
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o zakresie ruchu lampy w pionie 145 cm?
Jest to wartość w zupełności wystarczająca do wykonania wszystkich ekspozycji, nawet pacjentów o wzroście ponad 200 cm.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie.21
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o zakresie przesuwu poprzecznego lampy rtg nad stołem 22 cm?
Jest to wartość w zupełności wystarczająca do wykonania wszystkich ekspozycji.
Odpowiedź: min 24 cm

Pytanie.22
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o maksymalnej odległości ogniska lampy od podłogi 193,5 cm?
Jest to wartość w zupełności wystarczająca do wykonania wszystkich ekspozycji, nawet pacjentów o wzroście ponad 200 cm.
 Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie.23
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z lampą o szybkości chłodzenia anody 62,5 kHU/min?
Rożnica 0.5 kHU/min nie będzie wartością odczuwalną dla wydajnej pracy aparatu.
Odpowiedź: tak

Pytanie.24
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG ze stołem o najniższym położeniu 53,5 cm?
Różnica 1,5 cm nie będzie wartością odczuwalną podczas użytkowania.
 Odpowiedź: tak

Pytanie.25
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG ze stołem o najwyższym położeniu 85,5 cm?
Róznica 4,5 cm nie będzie wartością odczuwalną podczas użytkowania.
Odpowiedź: tak

Pytanie.26
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG ze stołem o ruchu wzdłużnym 101 cm?
Oferowany aparat posiada dłuższy niż wymagany blat stołu w związku z czym posiada większe możliwości pozycjonowania pacjenta.
Odpowiedź: tak

Pytanie.27
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG wyposażony w stojak do zdjęć płucnych o zakresie ruchu pionowego 149 cm?
Różnica 1cm nie będzie wartością odczuwalną.
Odpowiedź: tak

 Pytanie.28
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG wyposażony w stojak do zdjęć płucnych o minimalnej odległości środka szuflady na detektor/kasetę od podłogi 40 cm ?
Różnica 2 cm nie będzie wartością odczuwalną.
  Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie.29
Czy Zamawiający dopuści zakres ustawień czasu, co najmniej w przedziale 1ms-6,3s? 2.
Odpowiedź: tak

Pytanie.30
Czy Zamawiający dopuści ruch lampy w pionie wynoszący 148,4cm?
Odpowiedź: tak

Pytanie.31
Czy Zamawiający dopuści przesuw poprzeczny, teleskopowy lampy RTG nad stołem równy 22cm?
Odpowiedź:

Pytanie.32
Czy zamawiający dopuści max odległość lampy od podłogi równą 197cm?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.33
Czy Zamawiający dopuści szybkość chłodzenia anody o wartości 62,5 kHU/min?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.34
Czy Zamawiający dopuści najniższe położenie blatu od podłogi równe 53,3cm?
Odpowiedź: tak

Pytanie.35
Czy Zamawiający dopuści najwyższe położenie blatu od podłogi równe 85,3cm?
Odpowiedź: tak

Pytanie.36
Czy Zamawiający dopuści ruch wzdłużny blatu równy 81cm?
Odpowiedź: zgodnie z siwz
Pytanie.37
Czy Zamawiający dopuści minimalną odległość środka detektora od podłogi równą 42cm?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.38
Czy dopuszczą Państwo, aby zakres ustawień mAs był co najmniej w przedziale 0,4-500 [mAs] ?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.39
Czy dopuszczą Państwo , aby przesuw poprzeczny, teleskopowy lampy RTG nad stołem wynosił min. 25cm ?
Odpowiedź: tak

Pytanie.40
Czy dopuszczą Państwo, aby obrót lampy wokół osi poziomej min +/- 135 stopni
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.41
Czy dopuszczą Państwo, aby najwyższe położenie blatu (od podłogi) min. 84cm ?
Odpowiedź: tak

Pytanie.42
W parametrach technicznych tabeli Zamawiający nie wspomniał o  kolimatorze. Proszę opisać parametry kolimatora.
Odpowiedź: kolimator manualny z oświetleniem pola obrazowania, wskaźnik lasorowy, ułatwiający centrowanie, automatyczny wyłącznik czasowy.

Pytanie.43
Czy pracownia RTG będzie przygotowana do instalacji i uruchomienia nowego aparatu RTG w momencie dostawy przez Wykonawcę ? Jaki czas Zamawiający przewiduje na uruchomienie aparatu RTG od momentu dostawy na teren szpitala ?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.44
Czy Wykonawca w swoim zakresie ma sporządzić lub wykonać: dokumentację techniczną, projekt ochrony radiologicznej (plany osłon stałych), testy akceptacyjne i specjalistyczne wraz uzyskaniem zezwoleń na działalność pracowni RTG z nowym aparatem RTG ?  Jeżeli „tak” to zwracamy się z prośbą o podanie informacji w zakresie: udostępnienie skanu jako kopii rzutu pomieszczenia, które mają być objęte projektem osłon, podania informacje dotyczące technologii wykonania przegród w pomieszczeniu objętym projektem osłon (materiał z którego są wykonane oraz grubość), dotyczy ścian jak i stropów, podania ilości akwizycji planowanych w tygodniu, podania parametrów akwizycji w zakresie kV oraz mAs.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.45
Czy Zamawiający przewidział i planuje wymianę wykładzin, paneli sufitowych, lamp wiszących, drzwi pracowni i przebieralni, zamontowanie klimatyzacji, wymianę kaloryferów ?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.46
Czy Zamawiający przewidział i planuje wykonać nową sterownię RTG ?
Odpowiedź: tak

Pytanie.47
Jakie jest źródło zasilania dla istniejącej linii zasilania dla sterowni RTG ?
Odpowiedź: parametry określone w siwz

Pytanie.48
Czy Zamawiający przewidział i planuje wykonać nową instalację elektryczną od najbliższej magistrali do sterowni RTG, wymianę kabli, inne prace ?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.49
Prosimy o potwierdzenie czy kable zasilające od stacji trafo dla rozdzielnicy RTG należy wymienić oraz czy w przypadku wymiany można korzystać z istniejących tras kablowych ?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.50
Czy Zamawiający przewidział i planuje wykonać nową instalację elektryczną w sterowni RTG opartą o nową tablicę rozdzielczą: główny włącznik, bezpieczniki i skrzynkę elektryczną wraz wyposażeniem ?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.51
Czy Zamawiający przewidział i planuje odświeżenie pracowni RTG tj. malowanie ścian , sufitu, wymianę oświetlenia, przygotowanie bruzd/koryt pod instalację, przed instalacją nowego aparatu RTG ?
Odpowiedź: tak

Pytanie.52
Czy Zamawiający przewidział i planuje wykonać nowe zabezpieczenia ścian, które będą spełniały zapisy w nowym projektu osłon stałych ?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.53
Czy Zamawiający planuje zakupić nowe panele ochronne występujący na parapetach okiennych ?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.54
Kto jest odpowiedzialny za zdemontowanie obecnie używanego aparatu RTG i jego utylizację zgodnie z polskim prawem ?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.55
Prosimy potwierdzić, że istniejąca instalacja wentylacji mechanicznej w pracowni RTG oraz przebieralni pacjenta jest sprawna mechanicznie i nie wymaga ingerencji w jej naprawę?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.56
Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenie objęte projektem osłon stałych posiada sprawną wentylację, a krotność wymian jest zgodna z wymogami dla pracowni RTG.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.57
Czy Zamawiający planuje przeniesienie umywalki wraz armaturą i pyłkami ściennymi w inne miejsce pracowni RTG niż jest aktualnie ?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.58
Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ pkt 5.1.
Zapłata ceny dostawy , o której mowa w ustępie 2.1. niniejszej umowy zostanie dokonana przez Zamawiającego w formie przelewu bankowego na wskazany przez Dostawcę w treści wystawionej faktury VAT lub na wskazany inny sposób rachunek bankowy w dwóch ratach.

Prosimy o  usunięcie zapisu: „w dwóch ratach”.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

 Pytanie.59
 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiajacy dopuści do postępowania przetargowego aparat o przesuwie wzdłuż stołu o 198 cm.
 Jednym z istotnych parametrów w radiografii jest wzdłużne pokrycie pacjenta wiązką promieniowania RTG bez jego przemieszczania. Przesuw kolumny lampy RTG wzdłuż stołu służy niewątpliwie osiągnięciu tego celu, ale wcale to nie oznacza, że przesuw kolumny wzdłuż stołu o 200 cm zapewni lepsze wzdłużne pokrycie pacjenta wiązką RTG, niż przesuw o 198 cm, bowiem istnieje możliwość kombinacji ruchu kolumny z lampą RTG wzdłuż stołu z ruchem wzdłużnym blatu stołu co niweluje różnicę 2 cm.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.60
 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiajacy dopuści do postępowania przetargowego aparat z ruchem lampy w pionie 143 cm.
Proponowany parametr odbiega jedynie o 7 cm od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na pogorszenie pracy użytkownika, a tym samym na jakość uzyskiwanych ekspozycji. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie oferty w postępowaniu.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.61
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiajacy dopuści do postępowania przetargowego aparat z  przesuwem poprzecznym teleskopowym lampy RTG nad stołem  15 cm. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie oferty w postępowaniu.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.62
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiajacy dopuści do postępowania przetargowego aparat z odległością ogniska lampy od podłogi  195 cm.
Proponowany parametr odbiega jedynie o 5 cm od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na pogorszenie pracy użytkownika, a tym samym na jakość uzyskiwanych ekspozycji. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie oferty w postępowaniu.
Odpowiedź: zgodnie z siwz
Pytanie.63
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli kolimator, a nie kołpak.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.64
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat z zakresem  obrotu lampy +/-110 stopni.
Obrót+/- 110 stopni zapewnia wykonanie wszystkich możliwych procedur radiograficznych, w tym tych na stojaku do zdjęć płucnych.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.65
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat z szybkością chłodzenia anody 60 kHU /min i  szybkością chłodzenia kołpaka 18 kHU /min. Nasz system posiada pojemność cieplną kołpaka  1700 kHU  dużo wyższą niż wymagana. Lampa z proponowanymi przez nas parametrami w żaden sposób nie ogranicza możliwości funkcjonowania aparatu RTG.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.66
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat z:
-najniższym położeniem blatu od podłogi  55cm
-najwyższym położeniem blatu od podłogi 81 cm
-ruchem wzdłużnym blatu 82 cm
- szerokością blatu 75 cm
Proponowane przez nas parametry stanowią niewielką różnicę  nieodczuwalną w codziennej pracy. Nie wpływają one również na zdolności diagnostyczne i funkcjonalność aparatu, a umożliwią nam złożenie korzystnej oferty na sprzęt najwyższej jakości.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.67
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat z zakresem ruchu pionowego 136 cm oraz minimalną odległością środka detektora od podłogi 42,6 cm. Pragniemy zaoferować zestaw RTG najnowszej generacji z powyższymi parametrami, który nie zmienia funkcji sprzętu i trafności diagnozowania.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.68
 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dostarczenia detektorów do ucyfrowienia aparatu RTG..
Odpowiedź: zgodnie z siwz
Pytanie. 69
  Czy Zamawiający przewiduje jakiekolwiek prace adaptacyjne w pracowni w której
zainstalowany będzie aparat RTG? W szczególności — wymiana wykładziny,
doprowadzenie/modyfikacja kanałów kablowych, wymiana elementów ochrony
 radiologicznej np. drzwi, okno w sterowni. Jeżeli Zamawiający wymaga wykonania tego typu
prac od dostawcy aparatu, prosimy o dokładne podanie zakresu prac, ponieważ ich koszt
będzie musiał zostać uwzględniony w cenie oferty.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.70
 W punkcie 6.7.1 Załącznika nr 7 (Projekt umowy) Zamawiający wymaga „Dokonać
bezpłatnej naprawy usterki, wady zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie 2 dni
roboczych od przyjęcia zgłoszenia." Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga naprawy w terminie 2 dni roboczych, ale w przypadku braku konieczności sprowadzania
części zamiennych z zagranicy. Natomiast w przypadku konieczności sprowadzania części
zamiennych, Zamawiający wydłuży czas naprawy usterki do 5 dni roboczych.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie. 71
Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym nastaw czasu odbywa się w zakresie od 1 ms do 6,3 s? W warunkach klinicznych nie stosuje się dłuższych czasów, a w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, czas ekspozycji dłuższy niż 6 sekund byt niedopuszczalny.
Odpowiedź: tak

Pytanie.72
Czy Zamawiający dopuści aparat w którym kolumna obraca się +/-90 stopni? W naszym aparacie kolumna porusza się na wyjątkowo długich, niskich i wyprofilowanych szynach, dzięki czemu do badań na lóżkach lub wózkach wystarczy obrót kolumny o 90 stopni w prawo lub w lewo. W związku z tym nie ma potrzeby obracania kolumny o 180 stopni, co i tak prawdopodobnie nie będzie możliwe ze względu na instalację aparatu blisko jednej ze ścian.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.73
Czy Zamawiający dopuści aparat w którym lampa jest w tym kierunku nieruchoma i na stałe wycentrowana z rejestratorem obrazu w szufladzie? Jest to znacznie lepsze rozwiązanie ponieważ ułatwia utrzymanie prawidłowej geometrii wiązki promieniowania.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.74
 Czy Zamawiający dopuści aparat bez cyfrowego wyświetlacza pokazującego odległość SID oraz kąt obrotu lampy w przypadku zastosowania innego sposobu oznaczanie ww. parametrów?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.75
 Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w lampę w której szybkość
chłodzenia anody wynosi 60 kHU/min? Różnica jest znikoma i prawdopodobnie wynika tylko
  z różnic w przeliczaniu jednostek odpowiadającym parametrom ciepinym lampy.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.76
 Czy Zamawiający dopuści aparat w który obrót lampy wokół osi poziomej wynosi
 +/- 135 stopni? Nie ma żadnych projekcji klinicznych, które wymagałyby większego zakresu
obrotu.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.77
 Czy Zamawiający dopuści stół RTG wyposażony w blat o wymiarach 220 cm x 77 cm, który charakteryzuje się następującymi parametrami:
        • Regulacja wysokości od 55 cm do 88,5 cm
        • Ruch wzdłużny blatu w zakresie 100 cm
        • Ruch detektora w zakresie 40 cm?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.78
Czy Zamawiający dopuści aparat w którym Minimalna odległość środka detektora od podłogi wynosi 44 cm? Jest to w pełni wystarczająca odległość nawet w przypadku projekcji kończyn dolnych bez użycia dodatkowych podestów.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.79
 Czy Zamawiający dokona zmiany zapisu z: „2019/Podać” na „2020/Podać”? Aparat rentgenowski (w tym również i lampa będąca częścią aparatu RTG) przechowywany w niewłaściwych warunkach może stracić swoje właściwości i zaplanowaną żywotność. Dlatego istotne jest dla użytkownika, aby urządzenie było dostarczone do użytkownika wkrótce po zakończeniu produkcji. Urządzenia przechowywane ponad 12 miesięcy, jak w przypadku urządzenia wyprodukowanego w 2019 roku (w niewiadomych warunkach – temperatura, gradient temperatury, wilgotność) mogą wymagać wymiany podzespołów (a przede wszystkim lampy RTG) znacznie wcześniej, niż wyprodukowane w 2020 roku, na zamówienie Zamawiającego. Z tego powodu sprzedawca zazwyczaj jest zdeterminowany do znacznego obniżenia ceny urządzenia przetrzymywanego w magazynie. Według naszej oceny jest to niekorzystne dla Zamawiającego, dlatego wnosimy, jak na wstępie.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.80
Czy Zamawiający może potwierdzić, że wykonanie testów odbiorczych aparatu jest po stronie Wykonawcy? A także czy Zamawiający może potwierdzić, że wykonanie projektu osłon radiologicznych, zgłoszenie aparatu do Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej oraz ewentualna adaptacja pomieszczeń nie jest przedmiotem postępowania?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.81
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących dostarczenia certyfikatów, deklaracji, katalogów i innych wymienionych dokumentów wraz z ofertą i korzystając z procedury odwróconej zgodzi na dostarczenie ww. dokumentów tylko przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w drugim etapie?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.82
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, którego najniższe położenie blatu stołu (od podłogi) wynosi 56 cm? Różnica jest niewielka i nie ma wpływu na jego funkcjonalność, a pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.83
 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, którego najwyższe położenie blatu stołu (od podłogi) wynosi 86 cm? Różnica jest niewielka i nie ma wpływu na jego funkcjonalność, a pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.84
 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, którego minimalna odległość środka detektora od podłogi wynosi 42 cm? Proponowana wartość w żaden sposób nie wpływa na pogorszenie pracy użytkownika, a tym samym na jakość uzyskiwanych ekspozycji. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.85
Zwracamy się z prośbą o zmianę wymogu na „Rok produkcji 2019 lub 2020. Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie oferty na aparat z bieżącej produkcji.
Odpowiedź: jak wyżej

Pytanie.86
Czy Zamawiający dopuści aparat z lampą o przesuwie poprzecznym (teleskopowym) 22 cm oraz analogowy wskaźnik kąta obrotu lampy bez możliwości wyświetlania odległości SID?
 Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.87
Czy Zamawiający dopuści aparat z lampą o obrocie wokół osi poziomej +/- 135 stopni.
 Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.88
Czy Zamawiający dopuści stół o parametrach jak poniżej:
       Najniższe położenie blatu  (od podłogi) 56,5 cm
       Najwyższe położenie blatu (od podłogi) 85 cm
      Ruch wzdłużny blatu 100 cm
   Zakres ruchu detektora w stole 31 cm
        Odpowiedź: zgodnie z siwz

 Pytanie.89
Czy Zamawiający dopuści stojak do zdjęć płucnych z minimalną odległością środka detektora od podłogi 42 cm?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.90
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę parametru i dopuszczenie zapisu: „Przesuw poprzeczny, teleskopowy lampy RTG nad stołem min. 25cm”.
Odpowiedź: tak

Pytanie.91
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę parametru i dopuszczenie zapisu: „Max odległość ogniska lampy od podłogi min. 193cm”.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.92
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę parametru i dopuszczenie zapisu: „Najniższe położenie blatu  (od podłogi) max. 52cm”.
Odpowiedź: tak

Pytanie.93
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę parametru i dopuszczenie zapisu: „Najwyższe położenie blatu (od podłogi) min. 82cm”.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.94
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę parametru i dopuszczenie zapisu:  „Ruch wzdłużny blatu min. 90cm”.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.95
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę parametru i dopuszczenie zapisu: „Zakres ruchu detektora w stole min. 40cm”.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.96
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę parametru i dopuszczenie zapisu: „Zakres ruchu pionowego min. 143cm”.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.97
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę parametru i dopuszczenie zapisu: „Minimalna odległość środka detektora od podłogi max. 40 cm.”
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.98
Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga aparatu z rokiem produkcji 2020? Obecny zapis umożliwia zaoferowanie aparatu, który od roku (np. od stycznia 2019 roku) stał w magazynie, co jest dla Zamawiającego niekorzystne.
Odpowiedź: tak

Pytanie.99
 Czy Zamawiający dopuści aparat ,którego minimalna odległość środka detektora od podłogi wynosi max 40 cm? Różnica 2 cm w żaden sposób nie wpłynie na wartość diagnostyczną aparatu
Odpowiedź: tak

Pytanie.100
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o zakresie ustawień czasu w przedziale 1ms - 6,3 s?
Wyższe wartości powyżej 2 s obecnie w radiografii nie są wykorzystywane. Dłuższy czas ekspozycji w tym przypadku skutkuje artefaktami ruchowymi co obniża jakość zdjęcia i wartość diagnostyczną.
 Odpowiedź: tak

Pytanie.101
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o zakresie obrotu kolumny wokół osi pionowej 180 stopni?
Jest to zakres w zupełności wystarczający do wykonania wszystkich ekspozycji - nawet wolnych ekspozycji poza stołem.
 Odpowiedź: tak

Pytanie.102
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o zakresie ruchu lampy w pionie 145 cm?
Jest to wartość w zupełności wystarczająca do wykonania wszystkich ekspozycji, nawet pacjentów o wzroście ponad 200 cm.
 Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.103
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o zakresie przesuwu poprzecznego lampy rtg nad stołem 22 cm?
Jest to wartość w zupełności wystarczająca do wykonania wszystkich ekspozycji.
 Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.104
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o maksymalnej odległości ogniska lampy od podłogi 193,5 cm?
Jest to wartość w zupełności wystarczająca do wykonania wszystkich ekspozycji, nawet pacjentów o wzroście ponad 200 cm.
 Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.105
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z lampą o szybkości chłodzenia anody 62,5 kHU/min?
Rożnica 0.5 kHU/min nie będzie wartością odczuwalną dla wydajnej pracy aparatu.
 Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.106
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG ze stołem o najniższym położeniu 53,5 cm?
Różnica 1,5 cm nie będzie wartością odczuwalną podczas użytkowania.
 Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.107
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG ze stołem o najwyższym położeniu 85,5 cm?
Róznica 4,5 cm nie będzie wartością odczuwalną podczas użytkowania.
 Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.108
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG ze stołem o ruchu wzdłużnym 101 cm?
Oferowany aparat posiada dłuższy niż wymagany blat stołu w związku z czym posiada większe możliwości pozycjonowania pacjenta.
 Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.109
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG wyposażony w stojak do zdjęć płucnych o zakresie ruchu pionowego 149 cm?
Różnica 1cm nie będzie wartością odczuwalną.
 Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie.110
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG wyposażony w stojak do zdjęć płucnych o minimalnej odległości środka szuflady na detektor/kasetę od podłogi 40 cm ?
Różnica 2 cm nie będzie wartością odczuwalną.
Odpwoedź: zgodnie z siwz