Oznaczenie sprawy: KW/07/ZP/2020

Pytania

Nazwa zamówienia:

Dostawa sprzętu medycznego-aparatu rentgenowskiego z kolumną podłogową.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiajacy dopuści do postępowania przetargowego aparat z ruchem lampy w pionie 143 cm.

Proponowany parametr nie wpływa na pogorszenie ergonomii pracy użytkownika oraz jakość uzyskiwanych obrazów diagnostycznych. Dopuszczenie do postępowania aparatu z ruchem lampy w pionie 143 cm powoli na spełnienie zasad konkurencyjności postepowania oraz złożenie oferentom wiążących ofert.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 2
Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ pkt 2
Przesuw poprzeczny teleskopowy lampy RTG nad stołem min.24-30 cm
Odpowiedź: Nie.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiajacy dopuści do postępowania przetargowego aparat z przesuwem poprzecznym teleskopowym lampy RTG nad stołem min. 15-30 cm. Obecny zapis zawęża możliwość ofertowania oraz uniemożliwia złożenie ofert w postępowaniu.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 3
Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ pkt 3
Obrót lampy wokół osi poziomej min 150-180 stopni

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat z zakresem obrotu lampy +/-110 stopni. Obrót+/- 110 stopni zapewnia wykonanie wszystkich możliwych procedur radiograficznych, w tym tych na stojaku do zdjęć płucnych.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 4
Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ pkt 4
Najniższe położenie blatu (od podłogi) 50- 51 cm
Najwyższe położenie blatu (od podłogi) 82-90 cm
Szerokość blatu 80-81 cm

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat z:
- najniższym położeniem blatu od podłogi 55cm
- najwyższym położeniem blatu od podłogi 81 cm
- szerokością blatu 75 cm

Proponowane przez nas parametry stanowią nieodczuwalną w codziennej pracy różnicę oraz są absolutnie akceptowalne na rynku diagnostyki obrazowej. Nie wpływają one również na zdolności diagnostyczne i funkcjonalność aparatu. Aktualnej parametry wskazują na konkretne rozwiązania dlatego w celu spełniania zasad konkurencyjności prosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 5
Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ pkt 5
Zakres ruchu pionowego 150-190 cm
Minimalna odległość środka detektora od podłogi max 38 cm

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat z zakresem ruchu pionowego 136 cm oraz minimalną odległością środka detektora od podłogi 42,6 cm. Pragniemy zaoferować zestaw RTG najnowszej generacji z powyższymi parametrami, który nie zmienia funkcji sprzętu i trafności diagnozowania.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 6.
Dotyczy SIWZ zał. nr 6 OPZ,
Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG którego zakres ruchu detektora w stole oscyluje w granicach ±20 cm. Aparat sprzedawany o wielu lat nie budzący żadnej obiekcji użytkowej jeżeli chodzi o zakresy przy pozycjonowaniu pacjenta.
 Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 7.
Czy Zamawiający dopuści aparat ,którego zakres ustawień mAs jest w przedziale 0,1 -500 mAs ?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie nr 8.
Załącznik nr 6, IV Rok produkcji oraz SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Czy Zamawiający dokona zmiany zapisu z: „2019/Podać” na „2020/Podać”? Aparat rentgenowski (w tym również i lampa będąca częścią aparatu RTG) przechowywany w niewłaściwych warunkach może stracić swoje właściwości i zaplanowaną żywotność. Dlatego istotne jest dla użytkownika, aby urządzenie było dostarczone do użytkownika wkrótce po zakończeniu produkcji. Urządzenia przechowywane ponad 12 miesięcy, jak w przypadku urządzenia wyprodukowanego w 2019 roku (w niewiadomych warunkach – temperatura, gradient temperatury, wilgotność) mogą wymagać wymiany podzespołów (a przede wszystkim lampy RTG) znacznie wcześniej, niż wyprodukowane w 2020 roku, na zamówienie Zamawiającego. Z tego powodu sprzedawca zazwyczaj jest zdeterminowany do znacznego obniżenia ceny urządzenia przetrzymywanego w magazynie. Według naszej oceny jest to niekorzystne dla Zamawiającego, dlatego wnosimy, jak na wstępie.
 Odpowiedź: Zamawiający dopuścił aparaty z 2019 i 2020r.

Pytanie nr 9.
 „Opis przedmiotu zamówienia” Czy Zamawiający może potwierdzić, że wykonanie testów odbiorczych aparatu jest po stronie Wykonawcy? A także czy Zamawiający może potwierdzić, że wykonanie projektu osłon radiologicznych, zgłoszenie aparatu do Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej oraz ewentualna adaptacja pomieszczeń nie jest przedmiotem postępowania?
Odpowiedź: Postępowanie nie dotyczy roboty budowalnej a dostawy aparatu.

Pytanie nr 10.

SIWZ, Pkt VI. 3 „WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących dostarczenia certyfikatów, deklaracji, katalogów i innych wymienionych dokumentów wraz z ofertą i korzystając z procedury odwróconej zgodzi na dostarczenie ww. dokumentów tylko przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w drugim etapie?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający będzie wzywał wykonawcę najkorzystniejszego do złożenia dokumentów dot przedmiotu.

Pytanie nr 11
 Załącznik nr 6, II ZAWIESZENIE PODŁOGOWE LAMPY RTG Czy Zamawiający zmieni zapis z: Obrót kolumny wokół osi pionowej 90-180stopni Tak, podać
 na Obrót kolumny wokół osi pionowej min.90180stopni Tak, podać
 I tym samym dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, którego obrót kolumny wokół osi pionowej wynosi +/- 180 stopni? Proponowany zakres jest większy od wymaganego i pozwala na wykonywanie wszystkich typów ekspozycji pod różnymi kątami.
 Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 12.
 Załącznik nr 6, II ZAWIESZENIE PODŁOGOWE LAMPY RTG Czy Zamawiający zmieni zapis z: Przesuw kolumny z lampą RTG wzdłuż stołu 180- 200cm Tak, podać
 na Przesuw kolumny z lampą RTG wzdłuż stołu min. 180- 200cm Tak, podać
 I tym samym dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, którego przesuw kolumny z lampą RTG wzdłuż stołu wynosi 220 cm. Proponowany zakres jest większy od wymaganego i zapewnia możliwość wykonywania badań w szerokim zakresie.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 13
 Załącznik nr 6, II ZAWIESZENIE PODŁOGOWE LAMPY RTG Czy Zamawiający zmieni zapis z: Max odległość ogniska lampy od podłogi 180- 200cm Tak, podać
 na Max odległość ogniska lampy od podłogi min. 180- 200cm Tak, podać
 I tym samym dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, którego max odległość ogniska lampy od podłogi wynosi 202 cm. Proponowany zakres jest większy od wymaganego i zwiększa funkcjonalność aparatu.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 14
 Załącznik nr 6, III LAMPA RTG Czy Zamawiający zmieni zapis z: Obrót lampy wokół osi poziomej 150-180 stopni Tak, podać
 na Obrót lampy wokół osi poziomej min .150-180 stopni Tak, podać
 I tym samym dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, którego obrót lampy wokół osi poziomej wynosi +/-150 stopni, zakres ten jest niewiele mniejszy od wymaganego i w żaden sposób nie ogranicza możliwości diagnostycznych aparatu i pozwala na wykonywanie wszystkich możliwych ekspozycji wykonywanych na aparatach kostno-płucnych.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 15
 Załącznik nr 6, IV Stół RTG „Najniższe położenie blatu (od podłogi) 50- 51cm” Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, którego najniższe położenie blatu stołu (od podłogi) wynosi 56 cm? Różnica jest niewielka i nie ma wpływu na jego funkcjonalność, a pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.
 Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 16
 Załącznik nr 6, V Stojak do zdjęć płucnych Czy Zamawiający zmieni zapis z: Minimalna odległość środka detektora od podłogi 38-40 cm Tak, podać na Minimalna odległość środka detektora od podłogi maks 38-40 cm Tak, podać Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG, którego minimalna odległość środka detektora od podłogi wynosi 30 cm? Proponowana wartość jest lepsza od wymaganej i wpływa na polepszenie pracy użytkownika, a tym samym na jakość uzyskiwanych ekspozycji. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 17
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu RTG o najniższym położeniu blatu wynoszącym 52 cm od podłogi? Różnica 1 cm nie ma wpływu na możliwości użytkowe stołu.
Odpowiedź: Nie.

 Pytanie nr 18
 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z przesuwem kolumny z lampą RTG wzdłuż 211 cm? Jest to parametr lepszy od wymaganego
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 19
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem lampy w pionie 170 cm? Jest to parametr lepszy od wymaganego
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 20
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z max odległością ogniska od podłogi 203 cm? Jest to parametr lepszy od wymaganego.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 21
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z najniższym położeniem blatu od podłogi 46 cm? Jest to parametr lepszy od wymaganego.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 22
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem poprzecznym blatu 26 cm? Jest to parametr lepszy od wymaganego.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 23
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem wzdłużnym blatu 120 cm? Jest to parametr lepszy od wymaganego.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 24
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem detektora w stole 56 cm? Jest to parametr lepszy od wymaganego
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 25
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z szerokością blatu 85 cm? - Jest to parametr lepszy od wymaganego
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 26
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z odległością detektora od podłogi 37 cm? Jest to parametr lepszy od wymaganego.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 27
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z przesuwem min 170cm?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 28
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem w pionie min 147 cm?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 29
Czy zamawiający dopuści aparat z zakresem min 23cm? Dotyczy przesuwu poprzecznego teleskopowego lampy RTG nad stołem.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 30
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem min 46 do 79cm – ruch najniższy jest najbardziej istotnym elementem stołu, górny nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego. Dotyczy najwyższego położenia blatu (od podłogi)
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 31
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem blatu wzdłużnie 87cm?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 32
Czy zamawiający dopuści blat o szerokości 75cm?
Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 33
Pytanie dotyczy minimalnej odległości środka detektora od podłogi: Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z lepszym parametrem, gdzie promień poziomy można uzyskać na wysokości 37cm, nie dopuszczenie lepszych parametrów jest naruszeniem ustawy. W niektórych parametrach zamawiający podaje wartości jako min i lepsze a w niektórych przez zamknięty warunek graniczny ogranicza dostęp nawet lepszym parametrom.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 34
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z przesuwem kolumny lampy min 174cm?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 35
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem lampy w pionie w zakresie 56-184cm od podłogi?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 36
Czy zamawiający dopuści aparat bez ruchu poprzecznego lampy? Ruch ten niweluje się poprzez ruch i płytę pływającą blatu.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 37
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem wzdłużnym blatu 80cm?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 38
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat ze statywem z zakresem ruchu od 45cm do 173cm, z najniższym położeniem promienia od podłogi?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 39
Czy zamawiający dopuści statyw z najniższym położeniem promienia środka od podłogi min 45cm?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 40
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o zakresie ruchu lampy w pionie 148,4?
Jest to wartość w zupełności wystarczająca do wykonania wszystkich ekspozycji - nawet pacjentów o wzroście ponad 200 cm a różnica 1,6 cm nie jest tak duza.
Odpowiedź: nie.

Pytanie nr 41
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o zakresie przesuwu poprzecznego lampy rtg nad stołem 22 cm ?
Jest to wartość w zupełności wystarczająca do wykonania wszystkich ekspozycji w połączeniu z większym niż wymagany przesuwem poprzecznym blatu stołu.
Odpowiedź: nie.

Pytanie nr 42
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG ze stołem o najniższym położeniu 53,5 cm ?
Różnica 2,5 cm nie będzie wartością odczuwalną podczas użytkowania.
Odpowiedź:nie.

Pytanie nr 43
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG ze stołem o ruchu wzdłużnym 81 cm ?
Oferowany aparat posiada dłuższy niż wymagany zakres ruchu szuflady na detektor w stole w związku z czym posiada większe możliwości pozycjonowania pacjenta.
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 44
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania blat stołu dłuższy niż 220 cm? Obecny zapis ogranicza możliwość zaoferowania blatu od długości większej niż 220 cm.

Odpowiedź: nie

Pytanie nr 45
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG wyposażony w stojak do zdjęć płucnych o zakresie ruchu pionowego 149 cm?
Rożnica 1cm nie będzie wartością odczuwalną.
Odpowiedź: nie.

Pytanie nr 46
Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z generatorem o zakresie ustawień mAs wynoszącym 0,5-600 mAs?
Odpowiedź: nie.

Pytanie nr 47
Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z analogowym wskaźnikiem kąta obrotu na kołpaku bez możliwości wyświetlania odległości SID?
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 48
Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG ze stołem RTG o najniższym położeniu blatu od podłogi wynoszącym 55cm?
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 49
Czy wraz z aparatem RTG, w ramach kompletu akcesoriów, należy dostarczyć zestaw wyposażenia do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.11.2015 roku, składający się co najmniej z: fantomu uniwersalnego rtg (geometria, rozdzielczość), fantomu równoważnego pacjentowi (powtarzalność ekspozycji/dawki) oraz oprogramowania online (np. QADRA lub równoważny) wspomagającego wykonywanie testów kontroli jakości z licencją ważną przez okres gwarancji dostarczonego aparatu RTG ?
Odpowiedź: nie.

Pytanie nr 50
Czy Zamawiający dopuści system RTG w którym generator posiada zakres ustawień mAs od 0,4 do 500 [mAs] ?
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 51
Czy Zamawiający rozszerzy i  dopuści zapis „Przesuw kolumny z lampą RTG wzdłuż stołu 180- 245cm” ?
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 52
Czy Zamawiający rozszerzy i  dopuści zapis „Max odległość ogniska lampy od podłogi 153- 200cm” ?
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 53
Czy Zamawiający dokona zmiany zapisu na „Obrót lampy wokół osi poziomej min. +/- 135 stopni ” ?
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 54
Czy Zamawiający rozszerzy i  zmieni zapis na „Najniższe położenie blatu  (od podłogi) 50- 52cm” ?
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 55
Czy Zamawiający rozszerzy i  zmieni zapis na „Ruch poprzeczny blatu 22- 25cm” ?
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 56
Czy Zamawiający rozszerzy i  dopuści zapis „Zakres ruchu detektora w stole min. 40 - 55cm” ?
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 57
Czy Zamawiający rozszerzy i  dopuści zapis „Zakres ruchu pionowego 148-190cm” ?
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 58
W parametrach technicznych tabeli Zamawiający nie wspomniał o  kolimatorze. Proszę opisać parametry kolimatora.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga manualny.

Pytanie nr 59
Zamawiający w wielu punktach opisu przedmiotu zamówienia określił parametry w sposób „sztywny” nie dopuszczając tym samym rozwiązań lepszych, wykraczających poza sztucznie opisane zakresy. Na przykład zapis „Obrót kolumny wokół osi pionowej 90-180stopni” wyklucza zaoferowanie obrotu +/- 180 stopni czy też „Lampa RTG z wirującą anodą 2800- 3000 obr/ min” wyklucza zaoferowanie lampy wirującej z prędkością 3200 obr/min., itd. To powoduje absurdalne wręcz ograniczenie konkurencji do konkretnego, często gorszego rozwiazania. Prosimy zatem o dokonanie zmian na prezyzyjne i nie budzące dalszych wątpliwości.
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 60
Czy Zamawiający dopuści generator z zakresem ustawień 0,1-500 mAs?
Zakres pozostaje wystarczający do przeprowadzenia wszystkich wymaganych procedur diagnostycznych. Wymaganie jest nieuzasadnione i ograniczające w sposób oczywisty uczciwą konkurencję.
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 61
Czy Zamawiający dopuści aparat z lampą o przesuwie poprzecznym (teleskopowym) 22 cm oraz analogowy wskaźnik kąta obrotu lampy bez możliwości wyświetlania odległości SID?
Oferowane rozwiązanie jest w pełni wystarczające do przeprowadzenia wszystkich procedur diagnostycznych.
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 62
Czy Zamawiający dopuści aparat z lampą wirującą z prędkością 3200 obr/min oraz o obrocie wokół osi poziomej +/- 135 stopni (270 stopni)?
Oferowane rozwiązanie jest w pełni wystarczające do przeprowadzenia wszystkich procedur diagnostycznych.
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 63
Czy Zamawiający dopuści stół o parametrach jak poniżej:
- Najniższe położenie blatu (od podłogi) 56,5 cm
- Zakres ruchu detektora w stole 31 cm
Oferowany stół jest w pełni funkcjonalny a jego obsługa łatwa i intuicyjna. Stawiane przez Zamawiającego wymagania są nieuzasadnione i ograniczające w sposób oczywisty uczciwą konkurencję.
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 64
Czy Zamawiający dopuści stojak do zdjęć płucnych z minimalną odległością środka detektora od podłogi 42 cm?
Oferowany stojak jest w pełni funkcjonalny a jego obsługa łatwa i intuicyjna. Różnica 2 cm nie ma żadnego wpływu ani na sposób pracy ani na wartość diagnostyczną. Stawiane przez Zamawiającego wymaganie jest nieuzasadnione i ogranicza w sposób oczywisty uczciwą konkurencję.
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 65

Dotyczy: § 5 ust. 5.1 Zasady zapłaty przez Zamawiającego ceny dostawy

Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego zapisu i wyrazi zgodę na płatność jednorazową, bez podziału na raty?
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 66
Dotyczy: § 6 ust. 6.7 Gwarancja, rękojmia, serwis.

Pkt 6.7.1. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu bezpłatnej naprawy do 4 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia oraz dodania zapisu w umowie „od dnia zgłoszenia w dzień roboczy, w godzinach pracy serwisu 8:00 – 16:00”?

Pkt 6.7.2. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w pkt 6.7.2 na następującą treść: Przystąpić do usunięcia wady/usterki w terminie 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia w dni robocze?
Odpowiedź: zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 67
Czy Zamawiający przewiduje jakiekolwiek prace adaptacyjne w pracowni w której zainstalowany będzie aparat RTG? W szczególności – wymiana wykładziny, doprowadzenie/modyfikacja kanałów kablowych, wymiana elementów ochrony radiologicznej np. drzwi, okno w sterowni. Jeżeli Zamawiający wymaga wykonania tego typu prac od dostawcy aparatu, prosimy o dokładne podanie zakresu prac, ponieważ ich koszt będzie musiał zostać uwzględniony w cenie oferty.
Odpowiedź: tak, ale odrębnym postępowaniem.

Pytanie nr 68
W punkcie 6.7.1 Załącznika nr 7 (Projekt umowy) Zamawiający wymaga „Dokonać bezpłatnej naprawy usterki, wady zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.” Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga naprawy w terminie 2 dni roboczych, ale w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy. Natomiast w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych, Zamawiający wydłuży czas naprawy usterki do 5 dni roboczych.
Odpowiedź: tak.

Pytanie nr 69
W części 2 (ZAWIESZENIE PODŁOGOWE LAMPY RTG) Zamawiający wymaga: „Przesuw poprzeczny teleskopowy lampy RTG nad stołem 24 - 30 cm”. Czy Zamawiający dopuści aparat w którym lampa jest w tym kierunku nieruchoma i na stałe wycentrowana z rejestratorem obrazu w szufladzie? Jest to znacznie lepsze rozwiązanie ponieważ ułatwia utrzymanie prawidłowej geometrii wiązki promieniowania.
Odpowiedź: nie.

Pytanie nr 70
W części 2 (ZAWIESZENIE PODŁOGOWE LAMPY RTG) Zamawiający wymaga: „Cyfrowe wyświetlanie na kołpaku przy lampie RTG odległości SID oraz kąta obrotu lampy”. Czy Zamawiający dopuści aparat bez cyfrowego wyświetlacza pokazującego odległość SID oraz kąt obrotu lampy w przypadku zastosowania innego sposobu oznaczanie ww. parametrów?
W części 3 (LAMPA RTG) Zamawiający wymaga „Obrót lampy wokół osi poziomej 150-180 stopni”. Czy Zamawiający dopuści aparat w który obrót lampy wokół osi poziomej wynosi +/- 135 stopni? Nie ma żadnych projekcji klinicznych, które wymagałyby większego zakresu obrotu.
Odpowiedź: nie.

Pytanie nr 71
Dotyczy części 4 (STÓŁ RTG): Czy Zamawiający dopuści stół RTG wyposażony w blat o wymiarach 220 cm x 77 cm, który charakteryzuje się następującymi parametrami:
- Regulacja wysokości od 55 cm do 88,5 cm
- Ruch detektora w zakresie 40 cm?
Odpowiedź: nie.

Pytanie nr 72
W części 5 (STOJAK DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH) Zamawiający wymaga „Minimalna odległość środka detektora od podłogi 38-40 cm”. Czy Zamawiający dopuści aparat w którym odległość ta wynosi 44 cm? Jest to w pełni wystarczająca odległość nawet w przypadku projekcji kończyn dolnych bez użycia dodatkowych podestów.
Odpowiedź: nie.