Oznaczenie sprawy: KW/17/2020 -

07.05.2020r.

Pytania

Nazwa zamówienia:

Dostawa lampy sufitowej medycznej – lampa ledowa zabiegowa LED
Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Pytanie. 1
Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy z 8 do 10 tygodni ?
Odpowiedź: Tak .

Pytanie.2
Czy w rozumieniu punktu 10 Zamawiający dopuści lampę o całkowitej mocy wejściowej 50W?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie. 3
Czy Zamawiający w punkcie 9 miał na myśli 4500 +/- 500K?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4
Czy Zamawiający w punkcie nr. 3 dopuści lampę zabiegową o wysokich parametrach świetlnych z większą długością ramienia zawieszenia od sufitu 80 cm?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5
Czy Zamawiający w punkcie nr. 4 dopuści wymiary oprawy: 314mm x 367 mm?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6
Czy Zamawiający w punkcie nr. 5 dopuści regulowane natężenie oświetlenia z maksymalną mocą 100 000 Lx?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7
Czy Zamawiający w punkcie nr. 7 dopuści lampę zabiegową o wysokich parametrach świetlnych z średnicą pola światła 170 mm?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8
Czy Zamawiający w punkcie nr. 9 dopuści temperaturę barwową 4300 K?
Podana wartość: „4 50+/-500 K” prawdopodobnie jest błędna.
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9
Czy Zamawiający w punkcie 11 mógłby sprecyzować co oznacza zapis: „Lampa Ledo lekka”?
Odpowiedź: Lampa ledowa lekka zawieszona na ramieniu pozwalającym na regulację w trzech płaszczyznach.