Oznaczenie sprawy: KW/14/ZP/2020

15.06.2020r.

Pytania

Nazwa zamówienia:

Dostawa sprzętu medycznego EKG

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf o poniższych parametrach technicznych?

4	Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań
5	Tryby pracy: / automatyczny / ręczny
6	Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc (metodą Bazetta, Hodgesa, Friderica) oraz pomiarów osi P, R, T
7	CMRR >100dbB
8	Pomiar HR 30-300
9	Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania
10	Algorytm interpretacji GLASGOW 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci
11	Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran dotykowy, 5” 800x 480
12	Wyświetlanie na ekranie LCD: / aktualnego czasu / częstości rytmu / czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru / Kontaktu elektrod
13	Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 50 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym
14	Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive
15	Pasmo przenoszenia: 0,05 ÷ 150 Hz
16	Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta. / Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta
17	Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta
18	Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, szerokość papieru 100 mm
19	Prędkość zapisu: 5, 10, 25 i 50 mm/s.
20	Wyświetlacz: 3/6/12 odprowadzeń w czasie rzeczywistym
21	Formaty wydruku: 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 + 3
22	Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów
23	Wydruk daty i godziny badania
24	Czułość: 5, 10 i 20 mm/mV
25	Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej, 50/60 Hz
26	Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych (25 i 40 Hz) i pływania linii izoelektrycznej
27	Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora
28	Wykrywanie impulsów stymulatora
29	Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG: 32000 próbek / s / kanał.
30	Rozdzielczość przetwarzania: 16 bitów.
31	Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim.
32	Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora.
33	Możliwość wykonania 500 badań w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnętrznego akumulatora.
34	Aparat przenośny, zainstalowany na wózku z wysięgnikiem na kabel pacjenta
35	Waga aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: poniżej 1,5 kg.
37	Wymiary aparatu 270 x 190 x 60 mm

Odpowiedź
Zgodnie z siwz.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf o poniższych parametrach technicznych?

Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań.
Tryby pracy: / automatyczny, / ręczny.
Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, R, T.
CMR >100dbB
Pomiar HR: 30-300 bpm
Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania.
Algorytm interpretacji Glasgow 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci.
Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran LCD, 4,3” , rozdzielczość: 480x272
Klawiatura membranowa alfanumeryczna wraz z klawiszami funkcyjnnymi
Wyświetlanie na ekranie LCD: / aktualnego czasu; / częstości rytmu; / czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru. / Kontaktu elektrod
Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 100 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym
Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive.
Pasmo przenoszenia: 0,05 ÷ 300 Hz.
Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta.
1	Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta.
Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta.
Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, papier 100 x 150 mm, składanka
Prędkość zapisu: 5, 10, 25 i 50 mm/s.
Jednoczesna rejestracja sygnału EKG z 3-ech, 6-ciu i 12-tu odprowadzeń.
Formaty wydruku: 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 + 3
Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6, kanałów z konfigurowaną grupą kanałów.
Wydruk daty i godziny badania.
Czułość: 5, 10 i 20 mm/mV.
Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej.
Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych(25/40/150 Hz) i pływania linii izoelektrycznej.
Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora.
Wykrywanie impulsów stymulatora.
1	Częstotliwość próbkowania dla detekcji impulsów stymulatora: 32 000 próbek /s / kanał.
Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG dla analizy i zapisu: 1000 próbek / s / kanał.
Rozdzielczość przetwarzania: 24 bitów.
Komunikacja 2x USB
Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy, archiwizacji badań EKG zainstalowanego na serwerze użytkownika lub na dysku wirtualnym
Format danych SCP-PDF
Możliwość rozbudowy pamięci do 1000 badań
Możliwość rozbudowy o moduł Wi-Fi, LAN
Możliwość rozbudowy exportu danych w formatach DICOM, HL7
Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych i kart magnetycznych
Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim.
Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora.
1	Możliwość wykonania minimum 500 badań w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnętrznego akumulatora.
Aparat przenośny, zainstalowany na wózku z wysięgnikiem na kabel pacjenta
Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: poniżej 1,9 kg.
Wymiary aparatu 285 x 204 x 65 mm

Odpowiedź:Zgodnie z siwz
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z ekranem o wymiarach 10” 168mm x 257mm o rozdzielczości 1280 x 800 px?
Odpowiedź: zgodnie z siwz
1. Pytanie nr 4.
2. Czy zamawiający dopuści aparat EKG o większym i czytelniejszym ekranie o przekątnej 7”?
3. Odpowiedź: zgodnie z siwz
4. Pytanie nr 5.
5. Czy zamawiający dopuści aparat EKG z wysokiej klasy ekranem kolorowym o rozdzielczości niż 800x480? Jest to rozwiązanie nowsze i lepsze jakościowo niż w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Odpowiedź: Nie.
7. Pytanie nr 6.
8. Czy zamawiający dopuści aparat, w którym port RS-232 został zastąpiony przez 3 porty USB dzięki którym można jednocześnie podpiąć drukarkę laserową, komputer PC i pamięć pendrive.?
9. Odpowiedź: zgodnie z siwz
10. Pytanie nr 7
11. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat o wymiarach 258x199x50 mm – proponowany aparat jest mniejszy i bardziej poręczny w stosunku do aparatu z opisu.
12. Odpowiedź: zgodnie z siwz
13. Pytanie nr 8
14. Czy zamawiający dopuści aparat mający możliwość wydruku następujących odprowadzeń rytmów (3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 4×3+2, 4×3+3, 6×2+1, 6×2+2, 6×2+3)
15. Odpowiedź: Zamawiający dopuści
16. Pytanie nr 9
17. Czy zamawiający wymaga, aby w aparacie była automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta czy może być ta analiza i interpretacja jako opcja możliwa do rozbudowy?
18. Odpowiedź: zgodnie z siwz
19. Pytanie nr 10
20. Czy zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z komputerowego oprogramowania do przeprowadzania EKG? Takie oprogramowanie znacznie podnosi koszt aparatu i pytanie czy będzie ono rzeczywiście wykorzystywane czy będzie leżało niewykorzystane?
21. Odpowiedź: zgodnie z siwz
1. Pytanie nr 11
2. Wnioskujemy o usunięcie pkt. 48 opisu przedmiotu zamówienia „Współpraca na dzień składania oferty z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię.” Jako punktu jednoznacznie wskazującego na aparat jednego konkretnego producenta – co jest sprzeczne z zasadą wolnej konkurencji.
3. Odpowiedź: zgodnie z siwz
4. Pytanie nr 12
5. Czy zamawiający dopuści aparat nowszej generacji, bo z wyższą częstotliwością próbkowania?
6. Odpowiedź: zgodnie z siwz
7. Pytanie nr 13
8. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG bez możliwości rozbudowy o przystawkę spirometryczną? Taki zapis znacznie podnosi koszt aparatu i pytanie czy będzie planowany zakup przystawek i będą rzeczywiście wykorzystywane czy zapis ma na celu wskazanie konkretnego aparatu?
9. Odpowiedź: zgodnie z siwz
10. Pytanie nr 14
11. Czy zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością rozbudowy o moduł spirometrycznego badania przesiewowego?
12. Odpowiedź: zgodnie z siwz
13. Pytanie nr 15
14. Czy zamawiający dopuści aparat EKG który zgodnie z normą ma częstotliwość wzorcową do 150 Hz?
15. Odpowiedź: zgodnie z siwz
16. Pytanie nr 16
17. Czy zamawiający dopuści aparat, którego wartość rozdzielczości cyfrowej wynosi 2,54 μV co jest wartością korzystniejszą dla zamawiającego.
18. Odpowiedź: zgodnie z siwz
19. Pytanie nr 17
20. Czy zamawiający dopuści aparat o przetwarzaniu analogowo cyfrowym A/D 12 bitów? Wartość ta nie ma wpływu na diagnostyczne właściwości aparatu EKG.
21. Odpowiedź: zgodnie z siwz
1. Pytanie nr 18
2. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z detekcją większości kardiostymulatorów na rynku i zrezygnuje z zapisu, że detekcja ta musi się mieścić w zakresie 100 μs/40000 Hz – w przypadku diagnostyki medycznej nie ma to żadnego znaczenia a jest jedynie wartością o znaczeniu poglądowym – wskazującym na konkretny aparat EKG i uniemożliwiające oferowanie w postępowaniu innych aparatów EKG.
3. Odpowiedź: zgodnie z siwz
4. Pytanie nr 19
5. Czy zamawiający dopuści aparat o zakresie dynamiki 10 mV? Wartość ta nie ma wpływu na diagnostyczne właściwości aparatu EKG, a jest jedynie parametrem wskazującym na konkretny aparat EKG i uniemożliwiające oferowanie w postępowaniu konkurencyjnych aparatów EKG.
6. Odpowiedź: zgodnie z siwz
7. Pytanie nr 20
8. Czy zamawiający dopuści aparat z polaryzacją napięcia ± 300 mV? Wartość ta nie ma wpływu na diagnostyczne właściwości aparatu EKG, a jest jedynie parametrem wskazującym na konkretny aparat EKG i uniemożliwiające oferowanie w postępowaniu konkurencyjnych aparatów EKG.
9. Odpowiedź: Zamawiający dopuści
10. Pytanie nr 21
11. Czy zamawiający dopuści aparat z impedancją wejściowa 18 MOhm? Wartość ta nie ma wpływu na diagnostyczne właściwości aparatu EKG, a jest jedynie parametrem wskazującym na konkretny aparat EKG i uniemożliwiające oferowanie w postępowaniu konkurencyjnych aparatów EKG.
12. Odpowiedź: zgodnie z siwz
13. Pytanie nr 22
14. Czy zamawiający dopuści aparat z impedancją wejściowa 18 MOhm? Wartość ta nie ma wpływu na diagnostyczne właściwości aparatu EKG, a jest jedynie parametrem wskazującym na konkretny aparat EKG i uniemożliwiające oferowanie w postępowaniu konkurencyjnych aparatów EKG.
15. Odpowiedź: zgodnie z siwz
16. Pytanie nr 23
17. Czy zamawiający dopuści aparat z tłumieniem sygnału współbieżnego 110 dB? Wartość ta nie ma wpływu na diagnostyczne właściwości aparatu EKG, a jest jedynie parametrem wskazującym na konkretny aparat EKG i uniemożliwiające oferowanie w postępowaniu konkurencyjnych aparatów EKG.
18. Odpowiedź: Zamawiający dopuści
1. Pytanie nr 24
2. Wymiar ekranu 5,7” ; 118 x 89 mm – Czy zamawiający uzna zapis jako rozmiar minimalny? Dopuszczając aparaty z większymi i czytelniejszymi ekranami?
3. Odpowiedź: zgodnie z siwz
4. Pytanie nr 25
Wnioskujemy o usunięcie zapisu o wymiarach aparatu jako wskazujące jeden konkretny model aparatu lub zastosowanie tolerancji +/- 100 mm do każdego wymiaru.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie nr 26
 Czy Zamawiający wyraża zgodę za uznanie zapisu „Szerokość papieru 112 mm” jako wartość minimalną? I dopuści aparat z szerszą rolką – 210 mm?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie nr 27
 Czy zamawiający dopuści aparat z możliwością wydruku dodatkowych odprowadzeń rytmów (3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 4×3+2, 4×3+3, 6×2+1, 6×2+2, 6×2+3),
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie nr 28
Uprzejmie proszę o sprecyzowanie zapisu z pkt nr 40 – „Minimum 10 profili LONG”
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie nr 29
  Czy zamawiający wymaga współpracy aparatu EKG z zewnętrznymi drukarkami laserowymi za pośrednictwem WiFi bez konieczności zastosowania dodatkowych przystawek lub oprogramowania komputerowego? Proszę o sprecyzowanie ponieważ z opisu przedmiotu zamówienia to jasno nie wynika.
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie nr 30
 Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie lub uznanie za opcjonalny zapisu dotyczącego "Współpracy na dzień składania oferty z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań” – takie rozwiązanie jest dostępne na rynku tylko w przypadku jednego producenta i ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty, podkreślając przy tym że zapis ten nie ma żadnego wpływu na działanie i pracę samego aparatu EKG.
1. Odpowiedź: zgodnie z siwz
Pytanie nr 31
 Czy zamawiający dopuszcza aparat bez opcji wbudowanego modułu Wi-Fi/LAN a zamiast tego z zewnętrznym modułem WiFi/Lan wpiętym przez port USB?
1. Odpowiedź: Zamawiający dopuści
Pytanie nr 32
 Czy zamawiający zrezygnuje z dodatkowego oprogramowania do komputerowego EKG na rzecz znacznego obniżenia ceny?
1. Odpowiedź: zgodnie z siwz
Pytanie nr 33
 Czy zamawiający w celu obniżenia kosztów aparatu dopuści aparat EKG bez możliwości rozbudowy o moduł spirometryczny. Jeżeli nie jest to wymagane przy zakupie a jedynie jest opcją podnosi to cenę a nie będzie to w szpitalu wykorzystywane.
1. Odpowiedź: zgodnie z siwz
Pytanie nr 34
 Czy zamawiający uzna zapis częstotliwość próbkowania 2000 Hz jako zapis minimalny i dopuści aparaty z dużo wyższą częstotliwością próbkowania będące obecnie standardem?
1. Odpowiedź: zgodnie z siwz
Pytanie nr 35
Wnosimy o wyjaśnienie wyboru parametrów z pkt. 54-62 jako ważne kryterium wyboru aparatu do pracy w szpitalu lub usunięcie zapisów jako że są one zapisami niezgodnymi z PZP wskazującymi jeden konkretny aparat.
1. Odpowiedź: zapis pozostaje bez zmian.
2. Pytanie nr 36
Czy zamawiający dopuści aparat EKG nowszej generacji z zastosowanymi portami USB zamiast portów RS232? Poty RS-232 nie są już kompatybilne z nowymi urządzeniami i komputerami i wymagają stosowania dodatkowych przejściówek.
1. Odpowiedź: zgodnie z siwz