Oznaczenie sprawy: KW/17/ZP/2020

05.08.2020r.

Pytania

Nazwa zamówienia:

Dostawa sprzętu medycznego.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę sprzętu medycznego ” informujemy iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ .

Pytanie nr 1
Wyjścia/wejścia typu:
Min:
1 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego lub archiwizacji HD)
1 x DVI do podłączenia zewnętrznego sygnału (PIP)
Czy zamawiający dopuści zewnętrzne podłączenie sygnału Video(PIP)?
1. 1x VGA 9 lub 15 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync)
2. 1x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji SD
3. 4 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min dwa umieszczone na panelu przednim)
Czy zamawiający dopuści jedno USB na panelu przednim ?
1. 2 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD
2. Przyłącze równoważenia potencjałów

Czy Zamawiający miał na myśli wyjście komunikacyjne RJ45?
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający dopuści zoom elektroniczny od x1,00 do x 2,00 (odstępy co 0,05)?
Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2
Pełne menu procesora w języku polskim
Czy zamawiający dopuści menu pacjenta w języku polskim, pozostałe menu w języku angielskim wraz z instrukcją obsługi w języku angielskim?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 3
Pompa insuflacyjna z min pięciostopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5)
Czy zamawiający dopuści 4 stopniową pompę
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 4
Przepływ pompy insuflacyjnej regulowany do 7,2 l/min
Czy zamawiający zrezygnuje w/w zapisu?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 5
Rejestracja zdjęć na pamięci USB z przodu lub z tyłu procesora w formacie bezstratnym PNG o stopniu kompresji max 10% i skompresowanym JPG o stopniu kompresji min 80%
Czy zamawiający dopuści zapis zdjęć na pamięci USB w bezstratnym formacie TIFF, bądź skompresowanym JPG, tylko z przodu procesora . Tylny panel podłączeniowy jest trudno dostępny na wózku endoskopowym dzięki temu rozwiązywaniu zabezpiecza inne podłączenia sygnałowe?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 6
Możliwość podłączenia 2 przycisków sterowania nożnego do sterowania funkcjami procesora
Czy zamawiający dopuści podłączenie jednego przycisku sterującego?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 7
Dotykowy panel sterujący wyposażony w funkcję sterowania dotykowego za pomocą 2 palców (panel pojemnościowy)
Czy zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu i dopuści tradycyjny panel sterujący?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 8
Programowalność funkcji sterowania procesorem, wyświetlanych i dostępnych z dotykowego panelu
Czy zamawiający dopuści dwa programowalne przyciski na panelu sterującym?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 9
Bezpośredni dostęp z panelu dotykowego do funkcji:
Zoom
- Kontrast
- Wyostrzenie obrazu
- Wycięcie pasma światła
- Regulacja pompy
- Eksport zdjęcia do USB
- Marker kątnicy
- Nagrywanie sekwencji wideo
Czy zamawiający dopuści wszystkie te funkcje z klawiatury sterującej?
Odpowiedź:Nie.

Pytanie nr 10
Pompa wbudowana w urządzenie o regulowanym ciśnieniu w zakresie min. 45-70 kPa
Czy zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 11
Układ regulacji jasności z minimum 3 ustawieniami: ręczne, uśrednione, szczytowe
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne: AUTO, PAEK, AVE?
Odpowiedź:Tak.

Pytanie nr 12
Możliwość regulacji ręcznej oświetlenia min 10 stopniach
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 13
Możliwość regulacji barwy czerwonej w min. 10 stopniach
Czy zamawiający dopuści możliwość regulację barwy czerwonej w zakresie 9 stopniach
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 14
Możliwość regulacji barwy niebieskiej w min. 10 stopniach
Czy zamawiający dopuści możliwość regulację barwy niebieskiej w zakresie 9 stopniach
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 15
Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu)
Czy zamawiający dopuści bez automatyczny balans bieli ?
Odpowiedź: tak

Pytanie nr 16
Możliwość zapisania min. 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego
Czy zamawiający dopuści możliwość zapisania 45 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego?
Odpowiedź: tak

Videogastroskop (HDTV)-2 szt

Pytanie nr 17
Średnica kanału roboczego – 3,2 mm
Czy zamawiający dopuści średnicę kanału roboczego 2,8mm?
Odpowiedź:nie

Pytanie nr 18
Średnica zewnętrzna wziernika – 9,8 mm
Czy zamawiający dopuści videogastroskop o lepszym parametrze średnicę zewnętrzną wziernika 9,2mm?
Odpowiedź: tak

Pytanie nr 19
Kąt zagięcia:
Góra/dół: 210/120 stopni
Lewo/prawo: 120/120 stopni
Czy zamawiający dopuści kąty zagięcia
Góra/dół: 210/90
Lewo/prawo: 100/100
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 20
Wbudowane diody LED o temperaturze barwy co najmniej 50000K
Czy zamawiający dopuści LED źródło światła równoważne rozwiązanie ?
Odpowiedź: tak

Pytanie nr 21
Wlot kanału biopsyjnego typu Luer do mocowania narzędzi oraz śluz roboczych
Czy zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu?
Wejście typu Luer w kolonoskopie występuje tylko w endoskopach firmy Pentax, a więc ogranicza konkurencję.
Odpowiedź: tak

Pytanie nr 22
Wyposażony w kanał wodny typy Water Jet
Czy zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu?
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 23
4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów
Czy Zamawiający dopuści cztery przyciski w tym trzy na głowicy endoskopu oraz jeden na panelu sterującym procesora?
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 24
System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o min. 180 stopni (dla zabezpieczenia endoskopu przed skręceniem)
Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ograniczającego konkurencyjność postępowania? Jest to rozwiązanie charakteryzujące tylko jednego oferenta, firmę Pentax.
Odpowiedź: Zamawiający może zrezygnować.

Pytanie nr 25
Czy zamawiający dopuści lekki i ergonomiczny system dwukonektorowe połączenie endoskopu?
Nie ma to żadnego znaczenia dla wykonywania badań i na dobro pacjenta
Odpowiedź:nie

Pytanie nr 26
Konektor nie wymagający zabezpieczenia przed zanurzeniem ( ochronnych kapturów)
Czy Zamawiający dopuści tylko zabezpieczenie wtyczki elektronicznej?
Odpowiedź:nie

Pytanie nr 27
Przewód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń
Czy zamawiający zrezygnuje z kompensatora naprężenia , ponieważ budowa endoskopu, który proponujemy , zabezpiecza światłowód endoskopu przed uszkodzeniem.
Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ograniczającego konkurencyjność postępowania?
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 28
Kompatybilność z funkcją naświetlania laserowego
Czy zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu?
Odpowiedź: tak

Pytanie nr 29
Aparat w pełni zanurzalny bez nakładek uszczelniających na konektorze łączącym z procesorem
Czy Zamawiający dopuści tylko zabezpieczenie wtyczki elektronicznej?
Odpowiedź:nie

Pytanie nr 30
Końcówka dystalna wyposażona w diody LED
Czy zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie , źródło światła LED?
Odpowiedź:tak

Pytanie nr 31
Wyposażenie:
Olejek silikonowy do uszczelek zaworu – kpl szt
- Czy zamawiający zrezygnuje z olejku silikonowego do uszczelek zaworu, oferowane zawory są nowej technologii i nie wymagają olejków silikonowych.
- Zawór ssący wielorazowy – 1 kpl
- Zawór woda powietrze wielorazowy – 1 kpl
- Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 kpl
- Czy zamawiający zrezygnuje z uszczelek do zaworu ssącego , oferowane zawory są nowej technologii i nie wymagają uszczelek. tak
- Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1 kpl
- Czy zamawiający zrezygnuje z uszczelek do zaworu ssącego , oferowane zawory są nowej technologii i nie wymagają uszczelek. tak
- Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 1 kpl
- Czy zamawiający dopuści zawory wlotowe na kanał biopsyjny jednorazowe? nie
- Szczotka czyszcząca kanał roboczy – kpl
- Adaptery do ręcznego mycia aparatu – 1 kpl
- Pojemnik do wstępnej dezynfekcji endoskopu z wężykiem spustowym – 1 kpl
- Ręczny medyczny tester szczelności – 1 kpl
Odpowiedź:

Myjnia Automatyczna -1 szt

Pytanie nr 32
Zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności min 2l Czy zamawiający zrezygnuję w/w zapisu?
Odpowiedź:nie

Pytanie nr 33
Zbiornik na koncentrat detergentu min 3l
Czy zamawiający dopuści zbiornik na koncentrat detergentu 1,5L?
Odpowiedź:tak

Pytanie 34
Wymiary max 45x75x105cm ( szer.X,dł. Xwys), waga max 60kg
Czy zamawiający dopuści myjnię endoskopową o wymiarach
60 szerokość ,58 głębokość ,94 wysokość , waga 45kg
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 35
Czy zamawiający będzie wymagał aby myjnia posiadała zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekującego w przypadku awarii zasilania i wykorzystanie płynu do procesu ręcznej dezynfekcji?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie nr 36
Czy zamawiający będzie wymagał komunikat informującego o zbliżającym się terminie dokonania przeglądu okresowego- co rocznego?
Odpowiedź: zgodnie z siwz

Pytanie nr 37
Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3.5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku dostarczenia przez Dostawcę Przedmiotu Umowy wadliwego Strony sporządzą na tę okoliczność protokół lub stosowną adnotację w protokole odbioru, o którym mowa w ustępie 3.4. powyżej, o ile wada wyszła na jaw w trakcie odbioru Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Zamawiający odmówi przyjęcia Przedmiotu Umowy a Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 7 kolejnych dni roboczych dokonać wymiany Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych elementów na pełnowartościowy. W przypadku niedostarczenia Przedmiotu Umowy zgodnego z umową w wyżej wskazanym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z wynikającego z tego postanowienia prawa do odstąpienia od niniejszej umowy, które Zamawiający może wykonać w ciągu 14 dni od bezskutecznego upływu powyżej określonego terminu oraz po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 38
Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 6.4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W okresie rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów prawa, trzy naprawy tego samego istotnego elementu/podzespołu Przedmiotu Umowy dają Zamawiającemu prawo żądania wymiany tego elementu/podzespołu na nowy.”
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 39
Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 6.7.1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Dokonać bezpłatnej naprawy usterki, wady zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu. Urządzenie zostanie skierowane do serwisu przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy.”
Odpowiedź: tak

Pytanie nr 40
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 7.1.2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„w razie opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków z tytułu rękojmi lub gwarancji w tym tych, o których mowa w ustępie 6.7.3. niniejszej umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia przez Zamawiającego stosownego zawiadomienia Wykonawca zapłaci na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2% wartości ceny brutto, za każdy dzień opóźnienia, z tym że kara ta nie może przekroczyć 10% wartości ceny;”
Odpowiedź: nie

Pytanie nr 41
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 7.1.3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?
Odpowiedź: tak

Pytanie nr 42
Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 8.3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”
Odpowiedź: zgodnie z siwz.