Oznaczenie sprawy: KW/22/ZP/2020

17.11.2020r.

Pytania

Nazwa zamówienia:

Dostawa analizatora EKG do długoczasowego zapisu metodą holtera z oprogramowaniem medycznym oraz rejestratora EKG 3 kanałowego.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy oprogramowanie do analizy zapisu EKG metodą holtera oraz rejestrator EKG o parametrach podanych w poniższej tabeli?

	Rejestrator EKG 3/12 kanałowy:
	Rejestrator wyposażony w 10 żyłowy kabel pacjenta (na życzenie użytkownika możliwość wyposażenia standardowo w kabel 5 lub 7 żyłowy)
	Czas trwania rejestracji 1-7 dni
	Częstotliwość próbkowania 250, 500 lub 1000 próbek/sek/kanał w zależności od trybu rejestracji
	AC 24 bit
	Pasmo przenoszenia 0,05-300 Hz
	CMRR >85dB
	Detekcja stymulatorów
	Kolorowy wyświetlacz 2,2”, rozdzielczość 240x320
	Dyktafon
	Pamięć wewnętrzna 16GB
	Rejestrator obsługiwany za pomocą jednego przełącznika
	Możliwość doposażenia w kable pacjenta 5, 7, 10 żyłowe
	Etui na rejestrator
	Rejestrator zasilany 1 baterią typu AA
	Komunikacja rejestratora z komputerem za pomocą złącza USB
	Waga rejestratora bez baterii maks. 90g
	Wymiary rejestratora 96 x 65 x 20 mm
	Stopień ochrony IP40
	Klasa bezpieczeństwa IIa
	Przycisk zdarzeń pacjenta
	Sygnalizacja graficzna kontaktu elektrod z pacjentem
	Automatyczne wykrywanie podłączonego kabla pacjenta
	Wizualizacja sygnału EKG na wyświetlaczu rejestratora
	Możliwość wprowadzenia danych pacjenta: imię, nazwisko, wiek, płeć, data urodzenia, ID, data, godzina
	Rejestrator wyposażony w diody LED do sygnalizacji pracy urządzenia
	Możliwość wymiany baterii bez przerwania zapisu
	Wskazanie aktywności pacjenta takich jak bieg, chód, odpoczynek
Oprogramowanie do analizy holterowskiej zapisu EKG:
	Możliwość programowania rejestratora przy użyciu systemu holtera ekg
	Automatyczna analiza danych ekg po zgraniu badania
	Analiza arytmii, zdarzeń, odcinka RR, HRV
	Analiza odcinka ST
	Analiza QT metodą Bazetta, Hodgesa i Friderica
	Analiza stymulatorów
	Możliwość konfiguracji parametrów analizy
	Możliwość konfigurowania raportów z badań
	Możliwość konfiguracji wyglądu ekranu
	Eksport wyniku badania przez e-mail w formacie PDF
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie Webowe do zdalnego opisu i analizy zapisów holtera EKG

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2
Pkt. 18 Oprogramowanie medyczne składające się z modułu bazy danych opartej o MS SQL oraz modułu analizatora zapisów EKG metodą Holtera:
- Automatyczna dokładna analiza arytmii
- Wielokanałowa analiza z algorytmem dopasowania wzorca morfologii
- Automatyczne odrzucanie wykrytych artefaktów
- Nauka wzorców własnych operatora
- Możliwość kontroli czułości detekcji i szumów
- Reanaliza w czasie rzeczywistym.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy system analizujący Holter EKG z funkcją:
- Automatyczna dokładna analiza arytmii,
- Wielokanałowa analiza z algorytmem dopasowania wzorca morfologii,
- Automatyczne odrzucanie wykrytych artefaktów,
- Możliwość kontroli czułości detekcji i szumów,
- Reanaliza w czasie rzeczywistym,
- bez opcji nauki wzorców własnych operatora?

W standardowej, ambulatoryjnej, analizie Holtera zapisów sygnału EKG powszechnie stosuje się tryb retrospektywny. Ten rodzaj analizy jest jednocześnie szybki i doskonały. Wystarczający do diagnostyki. Tryb prospektywny wymaga znacznie więcej czasu i wiedzy operatora. Ten rodzaj analizy najczęściej wykorzystywany jest przez wysoko wyspecjalizowane kliniki kardiologiczne do bardzo skomplikowanych przypadków medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pkt. 19 Synchroniczna praca na dwóch monitorach z możliwością przeglądania kontekstu EKG, trendów, tabel równolegle do wybranego trybu edycji na drugim monitorze.
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system bez możliwości synchronicznej pracy na dwóch monitorach z możliwością przeglądania kontekstu EKG, trendów, tabel równolegle do wybranego trybu edycji na drugim monitorze?
Oferowany zestaw zawiera monitor o dużym ekranie, umożliwiający komfortową analizę
i edycję zapisów EKG. Takie rozwiązanie jest optymalne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4
Pkt. 20 Podgląd 12 odprowadzeniowego EKG dla dowolnego fragmentu badania z możliwością szybkiego przełączenia prezentacji oraz możliwość ustawienia prezentacji dowolnej dostępnej liczby kanałów (od 1 do 12) dla każdego widoku edycji zapisu EKG w systemie.
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system z funkcją podglądu 12 odprowadzeniowego EKG dla dowolnego fragmentu badania z możliwością szybkiego przełączenia prezentacji oraz możliwość ustawienia prezentacji dowolnej dostępnej liczby kanałów (od 1 do 12) dla dwóch trybów widoku edycji zapisu EKG w systemie, pełnego przebiegu EKG (Full Disclosure) i pasek diagnostyczny (Diagnostic Strip)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5
Pkt. 22 Oznaczanie migotania przedsionków poprzez wstawienie znacznika początku a następnie końca napadu bez konieczności przerywania edycji chronologicznej, oznaczanie przez ręczne zaznaczenie fragmentu migotania, łączenie i zmiana czasu trwania oznaczonych epizodów migotania bezpośrednio w widoku EKG.
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system z funkcją oznaczania migotania przedsionków poprzez wstawienie znacznika początku a następnie końca napadu, oznaczanie przez ręczne zaznaczenie fragmentu migotania, łączenie i zmiana czasu trwania oznaczonych epizodów migotania w trybie edycji paska diagnostycznego (Diagnostic Strip)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6
Pkt. 8 Przewód pacjenta (ilość elektrod) – 3 elektrody.
Czy Zamawiający dopuści możliwość rejestracji z 3 kanałów EKG z 5, lub 7 odprowadzeń (5, lub 7 elektrody)?
Oferowany rejestrator do 3 kanałowych zapisów holterowskich EKG, umożliwia podłączenie 5, lub 7 odprowadzeniowego przewodu pacjenta.
Zastosowanie rozwiązania 5- ciu, lub 7-miu odprowadzeń, do rejestracji 3 kanałów EKG, znacznie poprawia jakość rejestrowanego sygnału EKG. Wprowadzona odprowadzenie, zielony klips, umiejscowiony nad prawym biodrem, tworzy uziemienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7
Pkt. 16 Rejestracja 3 kanałów EKG z 3 elektrod.
Czy Zamawiający dopuści możliwość rejestracji z 3 kanałów EKG z 5, lub 7 odprowadzeń (5, lub 7 elektrody)?
W oferowanym zestawie oferujemy wysokiej klasy rejestratory z możliwością rejestracji z 3 kanałów EKG z 5, lub 7 odprowadzeń. Zapewnia to analizę niezbędnych parametrów EKG, jednocześnie obsługa pacjenta jest błyskawiczna, a koszty badania są minimalne. Jest to rozwiązanie optymalne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8
Pkt. 22 W zestawie przewód 3-elektrodowy do rejestracji 3-kanałowej.
Czy Zamawiający dopuści możliwość rejestracji z 3 kanałów EKG z 5, lub 7 odprowadzeń (5, lub 7 elektrody)?
W oferowanym zestawie oferujemy wysokiej klasy rejestratory z możliwością rejestracji z 3 kanałów EKG z 5, lub 7 odprowadzeń. Zapewnia to analizę niezbędnych parametrów EKG, jednocześnie obsługa pacjenta jest błyskawiczna, a koszty badania są minimalne. Jest to rozwiązanie optymalne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.