Oznaczenie sprawy: KW/23/ZP/2020

02.12.2020r.

Pytania

Nazwa zamówienia:

Dostawa analizatora EKG do długoczasowego zapisu metodą holtera z oprogramowaniem medycznym oraz rejestratora EKG 3 kanałowego.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Pytanie nr 1
Przedmiot zamówienia:
Analizator EKG do długoczasowego zapisu metoda Holtera z oprogramowaniem medycznym i Rejestrator EKG 3 kanałowy.

Analizator
Wymagane warunki/parametry graniczne techniczne.

Pkt. 7 Komputer klasy PC w obudowie typu Small Factor z zainstalowanym systemem operacyjnym w wersji min. Windows 10 Pro w wersji 64-bitowej.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy system wyposażony w komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym w wersji Windows 10 Pro w wersji 64-bitowej w obudowie typu MIDI TOWER ATX?

Pkt. 14 Dwa monitory LCD ze złączem Display Port 1.2, min. 24” pracujące w rozdzielczości Full HD 1920x1800 lub lepszej.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy system wyposażony w monitory LCD ze złączem HDMI?
Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego. Interfejs HDMI, podobnie jak DisplayPort, służy przesyłaniu cyfrowego sygnału wideo i audio. W istocie oba rozwiązania mają wiele wspólnego. Za pomocą złącza HDMI może połączyć ze sobą, zawsze za pomocą czterech linii, dowolne urządzenia.
Pkt. 18 Oprogramowanie medyczne składające się z modułu bazy danych opartej o MS SQL oraz modułu analizatora zapisów EKG metodą Holtera:
•	Automatyczna dokładna analiza arytmii
•	Wielokanałowa analiza z algorytmem dopasowania wzorca morfologii
•	Automatyczne odrzucanie wykrytych artefaktów
•	Nauka wzorców własnych operatora
•	Możliwość kontroli czułości detekcji i szumów
•	Reanaliza w czasie rzeczywistym.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy system analizujący Holter EKG z funkcją:
•	Automatyczna dokładna analiza arytmii,
•	Wielokanałowa analiza z algorytmem dopasowania wzorca morfologii,
•	Automatyczne odrzucanie wykrytych artefaktów,
•	Możliwość kontroli czułości detekcji i szumów,
•	Reanaliza w czasie rzeczywistym,
•	bez opcji nauki wzorców własnych operatora?
W standardowej, ambulatoryjnej, analizie Holtera zapisów sygnału EKG powszechnie stosuje się tryb retrospektywny. Ten rodzaj analizy jest jednocześnie szybki i doskonały. Wystarczający do diagnostyki. Tryb prospektywny wymaga znacznie więcej czasu i wiedzy operatora. Ten rodzaj analizy najczęściej wykorzystywany jest przez wysoko wyspecjalizowane kliniki kardiologiczne do bardzo skomplikowanych przypadków medycznych.

Pkt. 19 Synchroniczna praca na dwóch monitorach z możliwością przeglądania kontekstu EKG, trendów, tabel równolegle do wybranego trybu edycji na drugim monitorze.
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system bez możliwości synchronicznej pracy na dwóch monitorach z możliwością przeglądania kontekstu EKG, trendów, tabel równolegle do wybranego trybu edycji na drugim monitorze?
Oferowany zestaw zawiera monitor o dużym ekranie, umożliwiający komfortową analizę
i edycję zapisów EKG. Takie rozwiązanie jest optymalne.

Pkt. 20 Podgląd 12 odprowadzeniowego EKG dla dowolnego fragmentu badania z możliwością szybkiego przełączenia prezentacji oraz możliwość ustawienia prezentacji dowolnej dostępnej liczby kanałów (od 1 do 12) dla każdego widoku edycji zapisu EKG w systemie.
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system z funkcją podglądu 12 odprowadzeniowego EKG dla dowolnego fragmentu badania z możliwością szybkiego przełączenia prezentacji oraz możliwość ustawienia prezentacji dowolnej dostępnej liczby kanałów (od 1 do 12) dla dwóch trybów widoku edycji zapisu EKG w systemie, pełnego przebiegu EKG (Full Disclosure) i pasek diagnostyczny (Diagnostic Strip)?

Pkt. 22 Oznaczanie migotania przedsionków poprzez wstawienie znacznika początku a następnie końca napadu bez konieczności przerywania edycji chronologicznej, oznaczanie przez ręczne zaznaczenie fragmentu migotania, łączenie i zmiana czasu trwania oznaczonych epizodów migotania bezpośrednio w widoku EKG.
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system z funkcją oznaczania migotania przedsionków poprzez wstawienie znacznika początku a następnie końca napadu, oznaczanie przez ręczne zaznaczenie fragmentu migotania, łączenie i zmiana czasu trwania oznaczonych epizodów migotania w trybie edycji paska diagnostycznego (Diagnostic Strip)?
Rejestrator
2.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika

Pkt. 8 Przewód pacjenta (ilość elektrod) – 3 elektrody.
Czy Zamawiający dopuści możliwość rejestracji z 3 kanałów EKG z 5, lub 7 odprowadzeń (5, lub 7 elektrody)?
Oferowany rejestrator do 3 kanałowych zapisów holterowskich EKG, umożliwia podłączenie 5, lub 7 odprowadzeniowego przewodu pacjenta.
Zastosowanie rozwiązania 5- ciu, lub 7-miu odprowadzeń, do rejestracji 3 kanałów EKG, znacznie poprawia jakość rejestrowanego sygnału EKG. Wprowadzona odprowadzenie, zielony klips, umiejscowiony nad prawym biodrem, tworzy uziemienie.

Pkt. 16 Rejestracja 3 kanałów EKG z 3 elektrod.
Czy Zamawiający dopuści możliwość rejestracji z 3 kanałów EKG z 5, lub 7 odprowadzeń (5, lub 7 elektrody)?
W oferowanym zestawie oferujemy wysokiej klasy rejestratory z możliwością rejestracji z 3 kanałów EKG z 5, lub 7 odprowadzeń. Zapewnia to analizę niezbędnych parametrów EKG, jednocześnie obsługa pacjenta jest błyskawiczna, a koszty badania są minimalne. Jest to rozwiązanie optymalne.

Pkt. 22 W zestawie przewód 3-elektrodowy do rejestracji 3-kanałowej.
Czy Zamawiający dopuści możliwość rejestracji z 3 kanałów EKG z 5, lub 7 odprowadzeń (5, lub 7 elektrody)?
W oferowanym zestawie oferujemy wysokiej klasy rejestratory z możliwością rejestracji z 3 kanałów EKG z 5, lub 7 odprowadzeń. Zapewnia to analizę niezbędnych parametrów EKG, jednocześnie obsługa pacjenta jest błyskawiczna, a koszty badania są minimalne. Jest to rozwiązanie optymalne.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zapisy. Parametry pozostają bez zmian.